- 用途、特点：

GP-VI型交流多功能校准仪（改进型）适用于检定、校验各种0.5级以下交流电流、电压、频率、相位、功率、功率因数表。亦可作为高稳定度测试电源使用，配合高等级标准表，校对0.5级以上交流电流、电压、功率表。配用标准测试线圈（选购件），可以校验1级以下交流钳形电流表（0～1000A）。

- 主要功能：

2.1  五位LED数字显示输出量

2.2  交流电流输出范围为：0～100A，分11档，分辨率为0.1uA

2.3  交流电压输出范围为：0～1000V，分11档，分辨率为0.1mV

2.4  功率测量范围为：0～30kW，分辨率为0.0001W

2.5  频率测量范围为：40～70Hz

2.6  功率因数范围为：0～±1　；相位范围为：0～360°

2.7  输出超载能自动保护，手动复位

2.8  每档电压、电流可以过载10%

2.9  输出可选择“本振/同步”，本振频率为40～70Hz，同步频率和市电同步

2.10 可按实际值或百分比两种方式显示

- 工作原理框图：

4.	技术性能：

4.1  稳定性:  电压、电流＜满量程的0.01％ / 3 分钟

功率＜满量程的0.02％ / 3 分钟

附加拍频影响  0.005％

4.2  失真度：＜0.5％

4.3  输出电压、电流、功率范围及准确度(23℃±2℃ ，输出值大于10%量程)

| 输出项目 | 输 出 范 围 | 负载极限 | 准 确 度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 交 流 电 压 | 0～1V～2V～5V～10V | 800mA | 电压：±(0.03%读数 +0.05%满度) 电流：±(0.03%读数 +0.05%满度) 功率：±(0.3%读数 +0.7%满度) 角度：±0.3° 功率因数：± 0.01 |
|  | 0～20V～50V | 500mA |  |
|  | 0～75V～150V | 200mA |  |
|  | 0～300V～600V | 80mA |  |
|  | 0～1000V | 40mA |  |
| 交 流 电 流 | 0～10～20～50～200mA | 3V～40V |  |
|  | 0～1～2～5～10～25A | 2V～20V |  |
|  | 0～50～100A | 1V |  |
| 注:1.工作环境温度超过23℃±2℃,每变化10℃,附加误差小于该量程基本误差 2. 200mA及以下不考核相角和功率因数指标，功率因数考核范围为±0.5～±1。 |  |  |  |

4.4  输出频率准确度：±0.01Hz

4.5  输出相位准确度：±0.2°（校零以后）

4.6  电源功耗：交流电源电压220V±10％，频率50Hz±1Hz；功耗＜300VA

4.7  工作环境：工作环境的温度5℃～35℃，相对湿度不大于80％

4.8  工作时间：连续

4.9  外形尺寸：179×480×420mm3

4.10 重量：约20kg

5.	使用方法：

5.1  仪器应置于通风良好，无日光直射、干燥、清洁的场所。本电源供电电压为220±10％，频率为50Hz±1Hz。电源插座上地线应良好接地。

5.2  电压、电流输出端开路（不接负载），再接通电源开关，预热5分钟(长期不用或湿度较大时，预热时间应长一些)， 然后根据被检仪表的性能和量程，选择相应的开关位置。

5.3  电流输出端开路或电压输出端短路时，将会出现“超载”显示（数码管显示“UOFLO”或“AOFLO”），在恢复正常工作状态后，请按复位键复位。

5.4  控制键盘说明：

为电压、电流、频率、相位功能键。

分别为上升调节键。

分别为下降调节键。

在电压或电流显示窗口最后一位的小数点快速闪烁时，按住上述“上升”或“下降”键不放，可以连续调节电压或电流的幅值。通过按  或  交换选择“连续”或“步进”调节。(此时末位小数点慢速闪烁).上述上升、下降键对于电压、电流（步进）

代表10％，1％，0.1％，0.01％；(75V、150V量程分别为1/15、1/150、1/1500、1/15000；300V、600V量程分别为1/12、1/120、1/1200、1/12000)

对于频率代表10Hz，1Hz，0.1Hz，0.01Hz；

对于相位代表10°，1°，0.1°，×。

输出状态键。

对于电压、电流分别代表该量程的100％，50％，0；(输出回零).

对于相位代表60°，30°，0 °。（相位自校准后,误差±3°）

对于频率代表×，×，50Hz 。

频率/功率/功率因数显示转换键。		相位校零键。

测试数据确认。（在带通讯接口时使用）

开机后的状态为：功能键 步进状态，频率为50Hz，相位为0°。此时可直接调节电压输出的大小。电压、电流、频率、相位的大小调节都必须先按一下相应的功能键后方可调节。

* 本机设置相位（零度）自校准功能，接入被检表（功率表、相位表，功率因数表），在电压、电流输出都大于满量程50％的情况下，先按下   键再按键，显示闪烁数秒后，自校完成。（自校后本机可以校验相位表，误差 ≤ 0. 2°；在电压、电流负载改变或档位改变后，相位必须重新校零。

5.5  电流输出设H/L电平开关，以满足不同内阻电流表的要求，一般情况下，请拨向“L”位置，当输出电压不能满足要求时，再拨向“H”。

6.	注意事项：

6.1  当仪器有输出时，尽量避免转换各种开关，以免损坏仪器或被检仪表。

6.2  电流输出连接导线的电流密度应小于4A/mm2。

6.3  电压输出在低量程档（1V），连接导线截面积应大于2.5mm2。电压输出在高量程档（100V,以上），连接导线应有良好的绝缘，并注意人身安全。

6.4  仪器过热（超温）机内蜂鸣器开始鸣叫，此时应把电压、电流输出都回零（可不关机），待蜂鸣器不叫后再继续使用。

6.5  关机前请切断所有输出线。

7.	成套性：

a. GP-VI型交流多功能校准仪  					      1 台

b. 输出连接线										         1 套

c. 220V电源输入线  								         1 根

d. 3A保险丝										            2 只

e. 使用说明书								          		1 份

f. 产品合格证 									            1 份

附注：

- 如需使用外控调节器，则必须在开机前先连接好。

- 功率用百分比显示时，后面“单位”指示灯“W”“kW”都亮。

- 功率指标考核范围：

电压：75V、150V、300V、600V

电流：1A、2A、5A、10A

频率：50Hz

其余档位不考核，但可以使用。

- 功率大小的调整，可在输出电流满度固定的情况下，调整输出电压来调整。

- 本校准仪具有定电压、定电流、定功率输出效果。

- 电压、电流显示窗口的最后一位小数点被用作调节方式显示，快速闪烁时分别代表电压、电流可“连续”调节，慢速闪烁时分别代表电压、电流可“步进”调节。

- 功率显示窗口在显示角度时，所有“单位”指示灯都不亮。

附　　录

维修与调整

如发生故障，请及时与制造厂联系。在保用期内制造厂将免费修复或更换。

W1：电流功放输出调零				   W2：电压功放输出调零

W3：功率满度						   W4：功率调零

W5：电流满度						   W6：电流零位

W7：电压零位						   W8：电压满度

W9：电压2～1000V调整