地址：北京市门头区双峪环岛
邮编：100027
电话：010-51298264/15313602957
传真：010-57553286
DP16016
肺 活 量 计
使

用

说

明

书

北京亚欧德鹏科技有限公司
www.51298264.com/
肺活量计使用说明

一、用途

肺活量计是测定人体肺活量的一种简易仪器，采用浮筒式，具有外形美观、结构合理牢固、精度高、性能稳定、使用方便等优点。是各大、中、小学校、体育、医疗等单位作体检用的必备仪器。

二、性能和特点

1、 肺活量计为肺活量测定仪器。

2、 仪器的容积为六升，容积的精度≤3%。包括线性误差。

3、 肺活量计为浮筒式，带有平衡装置，支架上附标尺能正确反映肺活量读数。
4、 底坐装有三只水平调节螺丝，可随意调节，保持水平。

5、 上支架（上臂）也可前后转动，使浮筒与水筒臂保持最佳间隙。

6、 外形体积：30×35×70cm

7、 重量：4公斤

三、使用方法：

1、 吊线应经过二只滑轮槽，将零位调节螺帽旋在浮筒螺丝上，再调节螺帽，使在平衡锤上的指针在浮筒处于最低点时指向标尺零位即可。

2、 将仪器平置在桌子上，用水壶加9升水到水筒7/8处，转动上臂，使浮筒处于水筒中央，上下运动时不与水筒边接触。

3、 将通气螺纹管套在吹气接口上，再套上吹口即可使用。

四、检查方法：

被检查采用立姿，先用鼻夹夹住鼻孔，用口呼吸几次后，先作深吸气，让被检者捏牢吹口紧按口部，再全部吹出，即可测出肺活量，允许重复测定核对数字。

五、注意事项

1、 水要经常更换，保持清洁。

2、 滑轮应经常加仪表油，使之旋转灵活。

3、 如不使用时，放出水筒内的水，并加罩防尘。

























1








2








