研磨仪使用说明书

1．研磨杯采用特种工程塑料制成，耐高温抗冲击；材质透明，工作中可随时察看研磨情况。

2．刀架与研磨杯连接处设置防漏密封圈，密封性能好，无粉尘。一个样品一套杯子，用后清洗；无交叉污染。

3．粉碎重量：0.5g～30g

4．主机质量轻，方便移动，特设四个吸脚，工作时稳定性好。
5．整机设计合理，结构简单，研磨杯与刀架、研磨杯与电机等的连接拆卸方便快速，操作容易，省时省力，维护简单。

6．总之本款研磨仪的优点是：好用、实用、简单、价廉。

本款研磨仪主要供药品、食品、化妆品、化工、农业等检验作固体样品的粉碎之用。

技术性能 

工作条件    环境温度：室温～40℃

            相对湿度：小于75％

额定电压    220V±10%

额定频率    50Hz
电机参数    功率：    200W

            转速：    空载23000RPM
                      负载10000RPM
定时        B机械定时5~60秒钟任意时间

C 电子定时 固定时间 15秒钟

主机质量    0.9kg

主机尺寸    长18     宽16      高16（cm）

结构       1.主机：电机、电源线、电源开关、定时开关、下十字（电机）联接、机壳。

       2.研磨杯：杯子、刀架、密封圈、刀片、刀轴密封圈、上十字（刀片）联接。

使用方法

    1.把需要研磨粉碎的样品放入杯子里，不得过线，把杯子和刀架拧紧。

    2.把研磨杯放到主机上，顺时针轻轻旋进，听到咔嗒声研磨杯就和主机联接好。

    3. 按下电源开关，B型号旋转定时旋钮，选择定时时间，每1刻度约12秒，满刻度1分钟。C型号点一下定时开关匀浆仪工作15秒钟自动停。研磨仪工作时即可看到样品粉碎情况，可随时关掉电源开关机器停止工作，逆时针把研磨杯取下。从研磨杯底部也可察看研磨情况。研磨完成，取下研磨杯，在台子上磕磕、顿顿，把黏附到刀架和刀片上细粉振到杯子底部，等没有粉尘了，再打开杯子，即可进行取样分析。
    4.用后及时清洗杯子和刀架，以免样品特别是含挥发油的中药吸附在杯子上；要用纯化水冲净，以免残留水垢影响透明度。

注意事项
1. 电机连续工作不可超过30秒钟！稍停再工作！如工作中机器自动停止工作（过热保护），可能是因电机过热而造成，请立即关掉电源，请过20～30分钟再使用。机壳发热到约60℃要停下，等温度降下再工作。
2. 请按额定工作时间操作本研磨仪，严禁空转和超负荷使用，粉碎物料卡住刀片不转了，请立即断电，取下研磨杯晃一下，不卡了，再粉碎。
3.保持机器吸脚清洁，以避免吸着力降低。

4.请勿用手接触刀片，以避免意外伤害。

5.切勿将主机浸入水或其它液体中；主机和研磨杯刀架不可接触有机溶剂。

6.先看密封圈是否放好，再把刀架拧到杯子上。

7.刀架和杯子须完全拧紧，以避免机器运行时发生杯子脱落等异常。

8.尽量避免紫外线照射。
