DPT4-100B型

显 微 熔 点 测 定 仪

使

用

说

明

书

电话：010-51298264

网址：www.51298264.com

北京亚欧德鹏科技有限公司

1.用途

物质的熔点是指该物质由固态变为液态的温度，在有机化学领域中，熔点测定是辨认物质本性的基本手段，也是温度测定的重要方法之一。

目视显微熔点仪是研究、观察物质在加热状态下的形变、色变及物质三态转化等物理变化过程的有力检测手段。

本仪器可用载玻片方法测定物质的熔点、变形、色变等；也可用药典规定的毛细管方法测其熔点，尤其对深色样品，如医药中间体、颜料、橡胶促进剂等熔点，并能自始至终观察到其熔化的全过程。因此，本仪器是制药、化工、染料、香料、橡胶、学校、科研等行业理想的熔点检测仪器。

2.特点

1．本仪器使用毛细管或载玻片两种方法进行测量，可以灵活适应各种测量要求。

2．控制单元采用 16 位微处理芯片，使计算速度更快，实时性更好。实现了数字化温度控制调节，可任意设定起始温度，可选择不同的线性升温速率。通过数字滤波技术，增强了抗干扰性。

3．使用点阵式液晶，提供更加人性化的人机界面，可以自动记录初熔、终熔温度。

4．显微镜、加热单元、控制单元、显示单元为一体化结构，稳定可靠，便于维护。

5．加热单元配有风机，可快速降温。

6．采用有线性校正的高精度铂电阻，确保了检测精度。

3.主要技术参数

1. 显微镜采用 4 倍物镜，10 倍目镜

2. 测量范围：室温~~300℃

3. 显示方式：点阵液晶显示

4. 最小读数：0.1℃

5. 测量精度：<200℃±1℃≥200℃±2℃

6. 线性升温速率：0.5℃/min，1℃/min，1.5℃/min，3℃/min

7. 电源：AC220V 50Hz

8. 功率：100W

9. 尺寸：

10. 质量：3Kg

4.操作步骤

1．开机

打开电源开关，屏幕显示待机画面，等待下一步指令。

2．预置起始温度

（1）按‘预置’键，屏幕转入温度显示，此时按‘初熔’键或‘终熔’键选择数字位数，按‘＋’,‘－’键选择温度。

（2）当起始温度选定后，再按‘预置’键，屏幕显示当前温度，并逐渐升温至起始温度。

3．确认升温速度并升温

（1）按‘升温’键屏显升温，按‘＋’‘－’键选择升，温速度（默认值为1.0）

（2）再按‘升温’键，加热炉会按选定的升温速率升温。

4．记录初、终熔温度通过显微镜细心观察被测样品的熔化情况，当样品刚熔化时，按‘初熔’键，初熔温度被自动记忆；当完全熔解后，按‘终熔’键，终熔温度被自动记忆。最后要先按‘终熔’键显示终熔温度，再按‘初熔’键显示初熔温度。

重复测量按‘预置’键返回至待机画面，即可重复1-4步骤测量。

8.关机

测量完毕，应切断电源，待加热单元冷却至室温时，方可将仪器装入包箱内。

5.使用注意事项

1．仪器主要用来观察物质的熔解过程。

2．长期使用透镜表面可能有污垢，可用脱脂棉沾酒精轻轻擦﻿拭。

3．仪器应注意防潮防酸。

6.常见故障及其处理方法

| 故障现象 | 原因分析 | 排除方法 |
| --- | --- | --- |
| 不升温 | 1.1A 保险丝断 2.电热丝熔断 | 换 1A 保险丝 换电热丝 |
| 显微镜内看不见像 | 1.照明灯不亮 2.显微镜未对准光孔 | 换照明灯 |

7.仪器成套性

| 序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 显微熔点仪 | 1台 | 80m/m |
| 2 | 毛细管 | 1筒 |  |
| 3 | 载玻片 | 1盒 |  |
| 4 | 盖玻片 | 2包 |  |
| 5 | 仪器塑料套 | 1只 |  |
| 6 | 使用说明书 | 1份 |  |
| 7 | 产品合格证 | 1份 |  |
| 8 | 用户意见反馈卡 | 1份 |  |
| 9 | 保修卡 | 1份 |  |
| 10 | 1A 保险丝 | 2只 |  |
| 11 | 电源线 | 1根 |  |